PVT-35工频耐电压试验仪

使用说明书

一．概述及特点：

工频耐电压试验是电机（变压器）生产和使用部门检验电机零部件（半成品）和电机成品绝缘性能的重要试验项目。该项性能的好坏，将直接影响电机的可靠性和人身安全。因此，工频耐电压试验仪是电机生产、研究、运行、维修和商检等部门必备的重要试验设备，该仪器也是电器设备安全性能试验设备。

PVT-50型工频耐电压试验仪是专门为电机（变压器）行业设计的耐电压试验设备。产品符合GB1032-2012《三相异步电机试验方法》、GB1311-2005，《直流电机试验方法》、GB1029-2005《三相同步电机试验方法》、及GB14711-2013《中小型旋转电机安全通用要求》所提出的工频耐电压试验要求。

特点一：本产品采用电动调压器调节高压试验变压器的初级输入电压以调节整机高压输出，升压启动后，按一定速率升至额定试验值，然后采用数字表显示时间控制试验时间；试验结束，电动调压器仍按相同速率降压至零；试验中，产品的泄漏电流超出设定值，仪器自动报警并切断高压，电动调压器自动降压至零，同时电铃报警，报警指示灯亮。本机设有放电按钮，可释放被试产品残存电压，保护操作人员人身安全；另外，该仪器还备有警灯作高压警示和蘑菇型“紧停”按钮。

特点二：PVT-35型工频耐电压试验仪具有查找电机故障点的功能：如被测品在实验过程中报警判为不合格品，把“手/自动”按钮放在“手动”档位，然后把泄漏电流设定为仪器允许的最大值，然后通过“升压”按钮缓慢升高试验电压，直到看到打火点为止。

因此，PVT- 35型工频耐电压试验仪具有功能齐全、操作方便、灵活、运行安全可靠的特点，广泛适用于电机（变压器）行业的制造及修理单位，是提高产品可靠性的必备专用检测仪器。

二．技术指标

1、供电电源：380V±5﹪ ； 50Hz±2﹪

2、输出电压：0～30kV±5﹪

3、电流：5~1000mA±5﹪

4、容量：35KVA±10%

5、绝缘电阻：电源输入端对机架的绝缘电阻≥20MΩ

6、介电强度：电源输入端对机架能承受1500V/50Hz，1min耐电压试验无飞弧、无击穿现象

7、环境温度：0~40°C

8、相对湿度：35℃时≤80%；

9、样式：立柜式

10、外形尺寸：长650mm 宽 650mm高1600mm

11、重量：450kg

12、适用范围：适用于额定电压13800V及以下电机试验用

三、原理及框图

仪器接通电源后，通过按“升压” 或 “降压”按钮调节电动调压器的输出端，从而产生0～35kV高压输出。

原理框图如图1所示。

图1(原理框图)

四、面板介绍

图2（PVT-50前面板图）

1、电源开关：接通或切断仪器电源；

2、电源指示灯：电源接通后，该指示灯亮，表示电源接通；

3、升压/启动按钮：按下此按钮，输出电压即升高，释放后即停止升压，同时按下此按钮，启动仪器输出高压，自动升压；

4、降压/回零指示带灯按钮：本机采用手动或自动双重控制，试验结束，仪器自动降压至零，若试验中需降低电压，可按此按钮，进行手动调整；当电压回到零位后零位指示亮；

5、报警指示：当被试品击穿后，此灯亮，报警；

6、自动/手动：手动档时，需要手动升压；自动档时，自动升压。

7、紧停按钮：报警时或情况紧急时，按下此按钮，高压输出全部被切断，电动调压器自动回零；

8、放电按钮：当试验结束，更换被试品前，按此钮，可将绕组内残存电压释放，保障操作人员的人身安全；

9、打印按钮：按下此按钮，打印机工作，打印试验结果；

10、设定按钮：选择此按钮，可以对时间，泄漏电流，试验电压等进行设定；

11、增加按钮：可以使时间，泄漏电流，试验电压等的初始值上升；

12、减少按钮：可以使时间，泄漏电流，试验电压等的初始值下降；

13、打印指示灯：此灯亮，打印机处于工作状态；

14、时间显示：显示选定的试验时间，以倒计时法显示，时间降到零为完成一次试验

15、泄漏电流显示表（击穿报警电流表)：在设定时显示击穿报警电流的预设值，在试验时显示实际的击穿报警电流；

16、试验电压显示表：在设定时显示试验电压的预设值，在试验时显示实际的试验电压；

17、打印机：打印试验结果；

18、接线端子板（在机箱左边，如图3所示）；

19、接地端子：外壳可靠接地

20、电源接口：接380V/50HZ供电

图3（PVT-50侧面板图）

五、使用方法及操作步骤

1、将输出端子的HV.0分别与被测电机的相端连接，低电位端（0）与被测电机外壳连接，进入相间耐电压试验状态；

2、将电源开关旋转至“通”位置，电源指示灯亮，则仪器电源接通；

3、仪器试验时,手动/自动转换按钮一般放在自动档。

4、试验状态的初设定，按一下设定按钮，此时为设定试验电压值，运用增减按钮设定试验电压值; 再按一下设定按钮，此时为设定泄漏电流的值；再按一下设定按钮，此时为设定试验的时间，设定完毕可以进行试验。按下升压/启动按扭，电动调压器自动升到试验电压的预设值，定时器开始倒计时，仪器输出高压；当定时器为零时，仪器自动降压至零，高压切断，试验结束。若在试验时间内，被试电机击穿，则电铃报警，警灯转，高压自动切断回到零，也可按“紧停”按钮，消除铃声，电压回到零。在电压回到零后，要再次试验，按下复位按钮，使仪器状态回复到试验开始的初设状态。

六、注意事项

1、仪器一定要有良好的接地保护，经常检查输出电缆绝缘是否破损并即时修复；

2、试验中，如果要换另一种测试品，必须回零，重设参数；

3、测试时，严禁带电转换有关按钮，以免损坏仪器；

4、每次测量完测试品之后都必须按“放电”按钮进行放电；

5、仪器在使用完毕后防尘罩遮盖好，防止灰尘、潮气侵入；

6、如果仪器出现系统死机现象，请关机再开；

7、关机前必需要将电压降到零。

七、附件清单

1、技术使用说明书               1本

2、电源线                       1根

3、测试线                       1套

4、PVT-50电气原理图            1份

5、合格证                       1份