智能安全

工具绝缘靴手套耐压装置

使用手册

上海康登电气科技有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目 录

一、概述	4

二、技术参数 	4

三、整体图	5

四、操作说明	5

五、使用条件	10

六、简要的故障排除	10

七、注意事项	10

八、保养、维修	11

九、运输、贮存	11

十、开箱及检查	12

十一、其它	12

十二、装箱清单	12

一、概述

该试验装置是绝缘靴（手套）批量试验的专用设备。也可以对安全工器具进行测试，例如绝缘杆、绝缘螺丝刀、绝缘垫等。是我公司根据绝缘靴（手套）的试验要求，并遵从广大用户意见而设计生产的。

该产品有效的解决了过去不规范试验，提高了工作效率、保障了工作安全，是理想的绝缘靴（手套）专用设备。

该产品采用先进的微电子处理技术，全部使用过程可提前进行设置，全中文界面，操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试，无须人工干预。

二、技术参数

| 1 | 电源电压 | AC 220V |
| --- | --- | --- |
| 2 | 容 量 | 0-5KVA |
| 3 | 输出电压 | 0—250V |
| 4 | 电压精度 | ±1.0 |
| 5 | 电流精度 | ±1.0 |
| 6 | 显示方式 | 7寸真彩高清数字屏 |
| 7 | 触控方式 | 电阻式触摸更精准 |
| 8 | 操作方式 | 自动、手动 |
| 9 | 数据保存 | 60组 |
| 10 | 密码 | 多级权限设置 |
| 11 | 多级保护，使用更安全 |
| 注：我公司以根据用户要求定做不同规格及特殊功能的产品。 |

三、整体图

四、操作说明

注：以下参数用户可根据被试品的要求进行设定，本智能控制系统采用了智能优先，手动和自动两种控制模式，用“自动时”除急停按钮其它的操作无效。用“手动时”除屏上停止按钮其它的操作无效。

1、自动操作：

（1）按相关规程接好连接线，合上电源，系统进入主界面，如图1：

图1

（2）点击界面中的系统设置按钮，进入管理员密码，如图2：

图2

（3）点击对话框，输入管理员密码1818，点击确定键进入参数设置界面，如图3：

图3

（4）根据不同的被试品设置相应参数，然后点击确定键，进入保存界面，如图4：

图4

（5）点击按键是，系统进入主界面（图1），此时系统已保存用户设置的参数，点击主界面的开始试验按钮，进入试验界面，如图5：

图5

（6）点击启动按钮，接触器吸合，此时系统开始自动升压，如图6：

图6

（注：在升压过程中，如果想停止升压，可点击暂停按钮，再次点击该按钮系统则继续升压）

（7）当电压升至用户所设定的目标电压时，系统开始计时：

（8）在耐压至用户设定的时间后，系统自动降压直至调压器回到零位，此时设备会发出滴滴滴的响声，表明试品合格，如图7：

图7

（注：假如试品不合格，设备会发出长响声。）

（9）点击按钮是保存试验数据，系统进入到试验界面，点击试验界面的返回按钮，系统进入到主界面，点击主界面的系统查看按钮，进入系统保存的数据库，如图8：

图8

（10）点击任意一组数据或多组数据后的×后,则会变成√,表示将这一组或多组数据选中,点击打印按钮，系统会自动打印出选中的数据。

2、手动操作：

（1）合上电源，系统进入主机面，根据被试品设置相关参数（手动操作的参数设置与自动操作相同，在设置完参数后，点击主界面的开始试验按钮，进入到试验界面，然后才能进行手动试验），设置完参数后，按下，面板中的启动按钮，接触器吸合，此时系统可进行点动升压。

（2）按下升压按钮，密切关注高压电压的变化，直至电压升至目标值，此时系统会自动计时，在到达规定的时间后，系统自动回零，此时设备会发出滴滴滴的响声，表明试品合格。打印的操作方法与自动一样。

（3）手动计时按钮在任何电压下都可以启用。

五、使用条件

1、环境温度：0～40℃

2、海拔高度：<100M

3、相对湿度：<85%

4、使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸气、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。

六、简要的故障排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开机无任何显示 | 电源未接通 | 接通电源 | 更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替 |
|  | 仪器保险管未安装好或开路 | 重新安装保险管或更换保险管 |  |
| 输出电压达不到额定值 | 输入电压不相符 | 按名牌上的电压 |  |
|  | 显示上有无电流指示 | 显示值大于整定值 |  |
| 无电流电压指示 | 设备内部插件松动 | 检查设备 排除故障 |  |
|  | 试验回路有开路故障 | 检查试验回路排除开路故障 |  |

七、注意事项

为了您和设备的安全，请操作人员仔细阅读以下内容:

1、试验时机壳必须可靠接地。

2、试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。

3、使用前请检查电源电压。

4、更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同型号。

5、本仪器注意防潮、防油污。

6、试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。

八、保养、维修

1、验证设备的可用性

仪器在使用前首先观察仪器外观是否有破损。通电后检查仪器液晶显示屏是否有显示，显示是否完整，对长期没有使用的仪器还应检查其输出部分接线柱是否锈蚀、老化现象，否则应及时清理完好再使用。使用时请参照“使用操作”方法。

2、设备的保养

每次完成试验后，清整仪器接线柱上的连线，关闭电源，断开电源插头，放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。

九、运输、贮存

1、运输

设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中，面板应朝上。

2、贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

十、开箱及检查

1、开箱注意事项

开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了环保节能的作用。

2、检查内容

开箱后取出设备，依照装箱单清点设备和配件。如发现短少，请立即与本公司联系，我公司将及时为您提供服务。

十一、其它

本产品整机保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。

我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见，请收到设备后，认真填写“用户反馈卡”及时寄回本公司。公司将对您所购买的设备建立用户档案，以便给您的设备提供更快更优质的服务。

如您公司地址和联系方式变更请及时通知，以便我们及时地给您提供跟踪服务。

十二、装箱清单

1、使用说明书                               1份

2、产品合格证                               1份

3、电源线                                   1根

4、连接线                                   1套