QJ36C型直流数字电阻测试仪

使用说明书

上海康登电气科技有限公司

1 概述

1.1 主要用途

QJ36C型直流数字电阻测试仪，是由单片机控制和CMOS集成电路组成的41/2位恒流源连续工作型数字仪表，其测量结果由5位LED显示，该产品具有读数稳定、漂移少等特点，适用于测量超低阻值,特别适应铜、铝、合金等材料。

1.2 产品型式、规格

1.2.1 型式

本产品系41/2位台式仪表

1.2.1规格

量程：200μΩ～20Ω

1.3 使用条件

a) 环境温度：20±15℃

b) 相对湿度：＜75%

c) 供电电源：220V±22V，50Hz

d) 无剧烈震动和机械冲击

e) 空气中不含有足以腐蚀仪表的灰尘和杂质

f) 不应受强的电磁场干扰

g) 通风条件良好

1.4 量程、测量范围、分辨力、基本误差

产品在标准条件下应符合表1规定。

表1

| 量 程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200μΩ | 199.99μΩ | 0.01μΩ | ±0.05%读数+0.1%满度 |
| 2mΩ | 1.9999mΩ | 0.1μΩ | ±0.05%读数+0.03%满度 |
| 20mΩ | 19.999mΩ | 1μΩ | ±0.05%读数+0.03%满度 |
| 200mΩ | 199.99mΩ | 10μΩ | ±0.05%读数+0.03%满度 |
| 2Ω | 1.99999Ω | 100μΩ | ±0.05%读数+0.03%满度 |
| 20Ω | 19.999Ω | 1mΩ | ±0.05%读数+0.03%满度 |

1.5 长期稳定性

产品在参比条件下，6个月内误差如表2所示

表2

| 量 程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200μΩ | 199.99μΩ | 0.01μΩ | ±0.05%读数+0.12%满度 |
| 2mΩ | 1.9999mΩ | 0.1μΩ | ±0.05%读数+0.04%满度 |
| 20mΩ | 19.999mΩ | 1μΩ | ±0.05%读数+0.04%满度 |
| 200mΩ | 199.99mΩ | 10μΩ | ±0.05%读数+0.04%满度 |
| 2Ω | 1.99999Ω | 100μΩ | ±0.05%读数+0.04%满度 |
| 20Ω | 19.999Ω | 1mΩ | ±0.05%读数+0.04%满度 |

1.6 温度、湿度附加误差

产品在偏离20℃±1℃的情况下，环境温度每变化10℃所引起的附加误差应不超过基本误差值。相对湿度在20%～75%范围内变化所引起的附加误差不超过基本误差值.

1.7 量程过载指示

当被测电阻阻值超过仪表测量范围时,仪器显示20001,此时应向上切换量程.

1.8 消耗功率:不大于250W。

1. 9 重量:（不大于20kg,含铝合金箱，附件等）仪器净重约：12 kg。

1.10 外形尺寸：430mm×490mm×170mm

2 工作原理

本产品是由41/2为直流数字电压表、直流恒流源和单片机控制三部分组成，如图1所示：

图1

由单片机部分控制直流恒流源部分输出，恒流电流在被元件上产生一个电压降，4 1/2位直流数字电压表在单片机控制下，产生电压降，并显示出相应电阻阻值。

- 产品外形

本产品前面板如图2所示，后面板如图3所示

图中：1    外壳  2    测量、调零开关   3     输入插孔    4    前面板    5     按键

6      指示灯   7       温度补偿开关   8     传感器座

图3

图中：1    外壳       2     后面板     3     保险丝座     4     接地

5    电源插座   6     电源开     7     风扇

- 操作方法

  - 标准电阻的测量接线方法

本产品差异四端法测量，前面板输入插孔RH、RL、VH、VL分别接标准电阻的P高端、C高端和P低端、C低端，接线如图4所示：

图4

  - 一般导体的测量接线方法

对于一般二端导体ab的测量方法如图5所示：

图5

  - 标准电阻箱的测量接线方法

产品输入端VL、RL、VH、VL分别接标准电阻箱的P、C低端，输入VH、RH分别接P、C高端，接线如图6所示：

图6

注：1）测试前把仪器和被测物按图6连接，放开面板上切断调零开关，显示出测试数据。

注：2）200μΩ挡测试时间较其它量程长是因为操作带来的热电势干扰以及计算机的运算处理等原因，如要达到最准确应等待约10～20秒。

注：3）仪器具有温度补偿功能，需要时可在面板上插入温度传感器连接线，传感器的位置应尽可能接近或贴住被测物。温度补偿键按下为补偿状态，放开为不补偿状态。

注：4）测量、调零键按下为测量，放开可调零。

在测量过程中，先要减去直流电阻箱的零电阻，剩下的读数为实际测量的阻值。

  - 测量方法

    - 一般测量方法

产品接上被测物后开机，初始状态量程处于20Ω档，功能处于电流正向，。降低量程按量程▼键。

在选好相应量程档，即可测量，按反向键可进行反向测量，20Ω档无反向，测量完毕按正向键恢复。

4.4.2 调零

仪表调零在2mΩ档调节零位按▲▼键至±0000， 要反复调节调零▲▼键，调至±0000，测试数据越准确，也可各量程挡单独调零。

  - 使用注意事项

4.5.1 接通电源预热30min即可进行测量。

4.5.2 产品经过剧烈的环境条件变化或长期不使用，在首次使用时应通电3h～4h。

5 维护与复校

为了保证产品的使用准确性必须定期对它进行复校、维护和调节。

5.1 复校

用0.01%精度的保证电阻和0.01%精度的直流电阻箱进行复校。

5.2 维护和调节

在用户不具备复校条件或用户复校值超出基本误差，生产厂家免费为用户复校、维护和调节。

- 检查

  - 随同产品一起供应的技术文件有

a 使用说明书     一份

b 合格证         一份

c 装箱单         一份

  - 随同产品一起供应的附件有

a  2.5A保险丝      二只

b  输入线          一套

c  电源线          一根

- 保管及使用期限

产品存放环境温度为0～40℃，相对湿度80%以下，在空气中部含有足以引起腐蚀的气体或有害杂质。用户在遵守安装、运输和使用规则的条件下，从制造厂发货日起12月内，产品因制造质量不良而发生的损坏或不能正常工作，制造厂应负责免费为用户修理产品或更换零部件。